Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu

Nr zamówienia: DAN-D-292.1.101.1/2017

# Formularz OFERTowy

........................................................

(miejscowość, data)

Nr oferty: ……………

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa, siedziba  i dokładny adres wykonawcy)

REGON …………………………………………………………………

NIP ………………………………………………………………………

e-mail: …………………………………………………………..……….

nr tel. …………………………………………………………………….

nr faksu …………………………………………………………………..

Nawiązując do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu pn. „dostawa  urządzenia do otrzymywania wody ultraczystej -  nr zamówienia: DAN-D-292.1.101.1/2017 składamy poniższą ofertę:

- Przedmiot zamówienia:

| Nazwa przedmiotu zamówienia i wymagane parametry | Oferowane parametry, modele/typy (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak”) |
| --- | --- |
| 1. | 2. |
| URZĄDZENIE DO OTRZYMANIA WODY ULTRACZYSTEJ |  |
| Technologia: filtracja sedymentacyjna absolutna, filtracja adsorpcyjna, podwójna wymiana jonowa, odwrócona osmoza, UV 254 nm, Ultrafiltracja, Wydajność nominalna: 15 - 20 l/h, Parametry metrologiczne : pomiar przewodności i temperatury zgodny z normą PN-EN 60746-3:2006 , zakres pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 0,00-9,99 μS/cm , dokładność pomiaru przewodności 0,2% zakresu , dokładność pomiaru temperatury 0,1 °C , rozdzielczość 0,01 μS/cm , automatyczna kompensacja temperatury, liniowa, nieliniowa lub bez kompensacji, możliwość odczytu w μS/cm lub MΩ•cm , regulowana temperatura odniesienia , ustawianie współczynnika alfa, podgląd stałej K sondy konduktometrycznej, wyświetlanie informacji o współczynniku alfa i temperaturze odniesienia, możliwość kalibracji, sygnalizacja uszkodzenia czujników przewodności i temperatury , czujnik temperatury Pt 1000 , koncentryczna sonda do wód ultraczystych, v4a zgodna normą PN-EN 60746-3:2006, wzorcowany konduktometr, wzorcowanie potwierdzone Świadectwem wzorcowania konduktometru wydanym przez akredytowane laboratorium Urzędu Miar. Parametry wody: przewodność elektrolityczna właściwa: 0,055 μS/cm, oporność właściwa:18,2 MΩ•cm, poziom TOC <10 ppb, drobnoustroje <1 cfu/ml, cząstki : > 0,22 μm <1 cząstki/ml, norma PN-EN ISO 3696:1999 - 1 stopień. Funkcjonalność: pobór za pomocą ergonomicznego przycisku, dozowanie, pomiar i pamięć ilości wyprodukowanej wody, definiowanie kroków dozowania, monitoring parametrów i podzespołów, dozowanie objętościowe, pomiar czasu pracy i czasu poboru, pomiar przewodności wody ultraczystej i po membranie RO, wyświetlacz LCD, wyświetlający przewodność, temperaturę datę i godzinę, komunikaty na panelu LED, komunikaty (alarmy) o serwisach i terminach serwisów, przekroczonej przewodności, optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa, ustawianie alarmów i powiadomień dotyczących wszystkich materiałów zużywalnych, rejestracja czasu pracy lampy UV, zapis i archiwizacja wyników pomiarów przewodności, wydruki raportów, przerwanie pracy pomy przy niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej). oprogramowanie komputerowe do sporządzania miesięcznych raportów przewodności i raportów eksploatacyjnych, licencja bezterminowa, jednostanowiskowa dostarczone na nośniku USB, możliwość współpracy z rejestratorem danych Zużycie energii : 40 W Wyposażenie: system kontrolno-pomiarowy, złącze USB, czujniki temperatury i ciśnienia, dwa konduktometry z przepływowymi celami pomiarowymi, pompa sterowaniem i systemem zabezpieczeń, licznik pobranej wody, mobilny punkt poboru, komplet przyłączy, zainstalowany komplet materiałów zużywalnych: filtr sedymentacyjny o absolutnej klasie oczyszczania, filtr adsorpcyjny, membrana odwróconej osmozy, lampa UV 254 nm, moduł ultrafiltracji UF, moduł jonowymienny w jednym elemencie o poj. 8,3 l podwójnego złoża jonowymiennego Wymagania montażowe: zawór kulowy wody zimnej z gwintem zewnętrznym 3/4", gniazdko elektryczne 230 V ~ 50Hz, temperatura otoczenia 5°C - 40°C Obudowa: stal nierdzewna INOX ze stelażem wzmacniającym, Możliwość samodzielnego serwisowania, łatwa wymiana wkładów filtrujących w tym membrany RO – szybkozłącza, Specyfikacja i karta charakterystyki materiałowej wymieniająca wszystkie materiały konstrukcyjne i media filtracyjne mające kontakt z wodą w całym procesie oczyszczania Urządzenie z seryjnej produkcji O parametrach nie gorszych niż : DL-3-100 |  |
| Oferowany typ/model, firma, producent |  |
| Ilość zest. | 1. |
| Wartość brutto |  |

- Oferujemy realizację zamówienia za cenę:

……………………………….złotych (brutto) słownie……………………………………………………………………………………………… w tym  podatek VAT………………………(%)

Niniejszym oświadczamy, że podana kwota uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna i  zgodna z  wymaganiami niniejszego formularza ofertowego i  istotnymi postanowieniami umowy załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu

- Oferujemy:

- termin realizacji  przedmiotu zamówienia wynoszący ………dni   (wymagany: maksymalnie do 14 dni) licząc od daty zawarcia umowy,

- termin płatności wynoszący: 21 dni liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej końcowej faktury VAT (oryginału, w formie pisemnej). Oświadczamy, że akceptujemy zasady rozliczeń za wykonanie przedmiotu zamówienia określone w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu,

- Przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi/użytkowania:

- pierwsze w dniu dostawy i instalacji przez  ……… godziny (wymagane:  2 godzin) ..………..pracowników Zamawiającego (wymagane: 2 pracowników Zamawiającego)

- drugie do 5 dni od daty dostawy i instalacji przez godziny (wymagane:  2 godzin) ,…….pracowników Zamawiającego (wymagane: 2 pracowników Zamawiającego)  gwarancję na  przedmiot zamówienia wynoszącą ………  miesiące (wymagana: minimum 24 miesiące)   od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, na warunkach nie gorszych niż:

- czas reakcji serwisu wynoszący ……………. godzin roboczych (wymagany: maksymalnie 12 godzin roboczych***) od momentu zgłoszenia awarii/ usterki.

- Zgłoszenia będą dokonywane*:

faksem na nr ..........................lub pocztą elektroniczną na adres:.......................  /lub telefonicznie pod numerem ...............................................

- czas dokonywania napraw nie dłuższy niż: ………. dni roboczych (wymagany: maksymalnie 8 dni roboczych**) od daty zgłoszenia usterki.

- oprogramowanie do sporządzania miesięcznych raportów przewodności i raportów eksploatacyjnych, licencja ……………………………………………..(wymagana: bezterminowa , jednostanowiskowa dostarczone na nośniku  USB,) w języku  ………………….(wymagana w języku polskim) ,

- gwarancja na nośnik (USB) oprogramowania ........... miesięcy    (wymagana: minimum 24 miesięcy)

- serwis będzie wykonywany w laboratorium badawczym, zaś w przypadku konieczności naprawy poza ww. miejscem będzie wykonywany w serwisie gwarancyjnym zlokalizowanym w*  .......................................................................................................... (adres, telefon).

- osobą upoważnioną  ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w prawach dotyczących serwisu gwarancyjnego jest*: ............................................................. (imię i nazwisko, nr telefonu/ adres e-mail).

- Oświadczamy, że:

- zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu oraz w istotnych postanowieniach – załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

- dostarczymy przedmiot zamówienia nowy, kompletny (z pełnym okablowaniem, materiałami startowymi/odczynnikami chemicznymi, niezbędnym wyposażeniem np. adaptery, uchwyty, złącza, zasilacze, kable, wtyczki itp), aktualnie produkowany na rynku i gotowy do pracy wraz z niezbędnym oprogramowaniem do sporządzania miesięcznych raportów przewodności i raportów eksploatacyjnych,

- zaoferowany sprzęt będzie oznakowany znakiem CE,

- oferowane urządzenie do otrzymania wody ultraczystej spełnia wymagania Farmokopea  Europejska 8-  woda oczyszczona  (European Pharmacopoeia 8th edition - Purified Water),

- oferowane urządzenie do otrzymania wody ultraczystej  spełnia wymagania Farmokopea  Europejska  10-  woda oczyszczona  produkcyjna  (Farmakopea Polska X - Aqua purificata).

- w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zrealizowaliśmy należycie co najmniej trzy dostawy na kwotę* co najmniej 11 000,00 zł brutto (każda) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie.

- nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

- akceptuję „ Istotne postanowienia  umowy” - załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

- Zobowiązujemy się wraz z dostawą przedmiotu zamówienia do:

- dostarczenia instrukcji obsługi/użytkowania sprzętu  w języku ……………………..(wymagana w języku polskim),

- dostarczenia Deklaracji Zgodności CE,

- dostarczenia oprogramowania na nośniku CD w języku…………………..(wymagane w języku polskim),

- dostarczenia karty gwarancyjnej, zgodnej z wymogami formularza ofertowego,

- przeprowadzenia podczas montażu  wraz  z przyłączeniem wody wodociągowej aparatu szkolenia/instruktażu dla pracowników Zamawiającego w zakresie niezbędnym do natychmiastowego użytkowania aparatu  oraz z obsługi oprogramowanie do sporządzania miesięcznych raportów przewodności i raportów eksploatacyjnych, kompletnego montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia  w miejscu dostawy.

- dostarczenia świadectwa wzorcowania konduktometru wydane przez akredytowane laboratorium Urzędu Miar,

- do dostarczenia oświadczenie producenta, że oferowany dejonizator spełnia wymagania Farmokopea  Europejska 8-  woda oczyszczona  (European Pharmacopoeia 8th edition - Purified Water),

- do dostarczenia oświadczenie producenta, że oferowany dejonizator spełnia wymagania Farmokopea  Europejska  10-  woda oczyszczona  produkcyjna  (Farmakopea Polska X - Aqua purificata,

- dostarczenia  specyfikacji i karty charakterystyki materiałowej wymieniająca wszystkie materiały konstrukcyjne i media filtracyjne mające kontakt z wodą w całym procesie oczyszczania.

- Zapoznaliśmy się z dokumentem Zapytania Ofertowego (wraz z załącznikami) i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i prawidłowego wykonania zamówienia;

- Jesteśmy związani ofertą przez okres ….…. dni (co najmniej 30 dni) licząc od złożenia oferty;

- Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, warunkach wynikających z niniejszej Oferty.

# Oświadczamy, że osobą/ami upoważnioną/ymi przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w związku z realizacją zamówienia (umowy) będą: imię i nazwisko/ stanowisko służbowe ..................... / tel/ fax.:………………………………../ e-mail:.....................................................

- Oferta składa się z ……..…… stron.

- Załącznikami do Formularza Ofertowego są:

- kserokopia aktualnego wpisu do właściwego  rejestru uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym/adres ogólnodostępnej strony internetowej, na której Zamawiający nieodpłatnie pobierze ww. dokument: ……………………………….………………………………………….. *

- w przypadku podpisania formularza ofertowego przez osobę upoważnioną, dodatkowo Wykonawca dołączy do oferty skan udzielonego pełnomocnictwa osobie podpisującej.

Oświadczam, że podpisuję niniejszą Ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego: odpisu 
z ewidencji działalności gospodarczej /odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub pełnomocnictwa.

…………….……..…………..………

(miejscowość i data)

………………..………………………………………….

(podpis osoby/osób upoważnionej/ych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Uwaga!

- Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza ofertowym i wzorach jego załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić

- * Niewłaściwe skreślić.

- ** Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- ***  Godziny robocze rozumiane są jako godziny pracy Zamawiającego tj. od 7:30 – 15:30 w dni robocze.

# Text boxes

(pieczęć wykonawcy)